| TUJUAN : Memeriksa konsentrasi Warna di dalam sampel air baku, air bersih serta sampel air dari perseorangan / perusahaan dengan menggunakan alat spektrofotometer Pharo 300. RUANG LINGKUP: Analist memeriksa konsentrasi Warna di dalam sampel air baku, air bersih serta sampel air dari perseorangan/perusahaan atas permintaan pengguna jasa Laboratorium PDAM. REFERENSI: 1. Manual Book Spektrofotometer Pharo 300. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/PER /IV/ 2010, tanggal 19 April 2010. |
| --- |
| NO | INSTRUKSI | INTERFACES |
| I. II. | PERSIAPAN Persiapan peralatan (Spektrofotometer Merck Pharo 300) Persiapan pakaian kerja, sarung tangan, masker Persiapan sample yang akan diperiksa, pipet ukur, kuvet 10, 20, 50 mm. PELAKSANAAN Tekan tombol “ON” untuk menghidupkan spektrofotometer. Tunggu beberapa saat, masukan nama pengguna dan password pada display spektrofotometer. Tekan “start enter” untuk memulai cek otomatis alat spektrofotometer. Tunggu sampai alat spektrofotometer stabil selama 30 menit. Bila selesai, untuk pemeriksaan parameter lain cukup pilih metode dalam daftar metode atau pilih barcode sesuai parameter. Pilih pada daftar metode display spektrofotometer dengan menekan F2, masukan metode warna 180 Pt-Co dengan menekan tombol 180. Siapkan sampel yang akan dianalisa warnanya,(untuk air baku maka saring sampel tersebut terlebih dahulu dengan kertas saring) Masukan larutan sampel tersebut kedalam kuvet 50 mm sampai ¾ tinggi kuvet (range konsentrasi masing-masing kuvet 50 mm = 0 – 1000 Pt-Co) Tempatkan kuvet kedalam kompartemen sel. Baca hasil sampel dengan menekan “start enter”. Catat hasil Pemeriksaan. | Meja kerja Meja kerja Meja kerja Spektrofotometer Pharo 300 Spektrofotometer Pharo 300 Spektrofotometer Pharo 300 Spektrofotometer Pharo 300 Spektrofotometer Pharo 300 Spektrofotometer Pharo 300 FI/PR/PPP/003 – 004 FI/PR/PPP/009 – 010 |
| Jabatan | Supervisor Laboratorium 1/ Supervisor Laboratorium 2 | Manager Produksi 1/ Manager Produksi 2 | Ketua Tim Implementasi ISO |
| Tanda tangan |  |  |  |
| Tanggal |  |  |  |